- ICS号

中国标准文献分类号

- T/CHES

团体标准

- T/CHES XXXX—2017

水质高锰酸盐指数的测定

气相分子吸收光谱法

- Water quality—Determination of Permanganate Index—

Gasphase molecular absorption spectrometry

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

（征求意见稿）

发布日期：XXXX年XX月XX日

中国水利学会发布

- T/CHES XXXX—2017

目  次

前言	Ⅱ

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	2

5  试剂和材料	2

6  仪器和设备	3

7  样品的采集与保存	4

8  分析步骤	4

9  结果计算与表示	5

10  精密度和准确度	5

11  质量保证和质量控制	6

12  注意事项	6

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规则起草。

本标准规定了测定水中高锰酸盐指数的气相分子吸收光谱法。

本标准为首次发布。

本标准由中国水利学会组织制订。

本标准起草单位：珠江流域水环境监测中心、辽宁省水环境监测中心、上海北裕分析仪器股份有限公司。

本标准主要起草人：xxxx

本标准验证单位：xxxx

水质  高锰酸盐指数的测定

气相分子吸收光谱法

- 1  适用范围

本标准规定了测定水中高锰酸盐指数的气相分子吸收光谱法。

本标准适用于地表水、地下水和生活饮用水中高锰酸盐指数的测定。

本方法的检出限为0.15mg/L，测定范围为0.45mg/L～5.00mg/L（以O2计）。对污染较重的水，可少取水样，经适当稀释后测定。

样品中无机还原性物质如NO2-、S2-和Fe2+等可被测定。氯离子浓度高于300mg/L，采用在碱性介质中氧化的测定方法。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 5750.2  生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存

GB 11892  水质 高锰酸盐指数的测定

SL 219  水环境监测规范

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 197  水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法

- 3  术语和定义

下列定义适用于本标准。

- 3.1  高锰酸盐指数Permanganate Index

反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。定义为：在一定条件下，用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质，由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。

[GB 11892-1989，定义]

- 3.2 气相分子吸收光谱法Gas phase molecular absorption spectrometry

在规定的分析条件下，将待测成分转变成气体分子载入测量系统，测定其对特征光谱吸收的方法。

[HJ/T 197-2005，定义]

- 4  方法原理

样品中加入已知量的酸性或碱性高锰酸钾，于98ºC条件下加热30min，高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化，反应后加入过量的已知量亚硝酸钠还原剩余的高锰酸钾，剩余的亚硝酸钠在盐酸乙醇混合溶液的作用下瞬间转化成NO2，用载气导入气相分子吸收光谱仪中，在213.9nm波长处测定其吸光度。

- 5 试剂和材料

本标准使用试剂除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。实验用水应符合GB/T6682中二级水的相关要求。

5.1 硫酸：ρ（H2SO4）=1.84g/mL。

5.2盐酸：ρ（HCl）=1.18g/mL。

5.3无水乙醇：ρ（C2H5OH）=0.79g/mL。

5.4 氢氧化钠（NaOH）。

5.5 草酸钠（Na2C2O4）：基准试剂。在105℃下干燥恒重后，保存于干燥器中。

5.6亚硝酸钠（NaNO2）：基准试剂。在105℃下干燥恒重后，保存于干燥器中。

5.7高锰酸钾（KMnO4）：基准试剂。

5.8硫酸溶液：1+3。

在不断搅拌下，将100mL硫酸（5.1）慢慢加入到300mL水中。趁热加入数滴高锰酸钾溶液（5.13）至溶液出现粉红色。

5.9亚硝酸钠标准贮备溶液：C（1/2NaNO2）=0.1000mol/L。

称取3.4500g亚硝酸钠（5.6）溶解于水中，转移至1000mL容量瓶中，用水定容后混匀，盛于棕色玻璃瓶中。该溶液在4ºC密闭贮存，可稳定1个月。

5.10亚硝酸钠标准使用溶液：C（1/2NaNO2）=0.0100mol/L。

移取100.00mL亚硝酸钠标准储备溶液（5.9），转移至1000mL容量瓶中，用水定容后混匀。临用时现配。

5.11草酸钠标准贮备溶液：C（1/2 Na2C2O4）=0.1000mol/L。

称取0.6705g草酸钠（5.5）溶解于水中，转移至100mL容量瓶中，用水定容后混匀，置暗处保存。

5.12高锰酸钾溶液：C（1/5KMnO4）≈0.1mol/L。

称取3.2g高锰酸钾（5.7）溶解于水并稀释至1000mL。煮沸15min，静置2W。然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色玻璃瓶中，置暗处保存并按下述方法标定浓度：

5.12.1吸取25.00mL草酸钠溶液（5.11）于250mL锥形瓶中，加入75mL水及2.5mL硫酸（5.1）。

5.12.2迅速自滴定管中加入约24mL高锰酸钾溶液，待褪色后加热至65ºC，再继续滴定呈微红色并保持30s不褪。当滴定终了时，溶液温度不低于55 ºC，记录高锰酸钾溶液用量。

高锰酸钾溶液的浓度计算见式（1）：

- （1）

式中：

- —高锰酸钾溶液的浓度，mol/L；

V—高锰酸钾溶液的用量，mL。

5.13高锰酸钾标准溶液：C（1/5KMnO4）≈0.01mol/L。

移取一定量的高锰酸钾溶液（5.12）稀释定容后混匀，置于棕色玻璃瓶中。临用时现配。

- 5.14 碱性高锰酸钾标准溶液：C（1/5KMnO4）≈0.01mol/L。

称取25g氢氧化钠（5.4）溶解于水中，转移至1000mL容量瓶中，再移取一定量高锰酸钾溶液（5.12），用水定容后混匀，置于棕色玻璃瓶中。临用时现配。

- 5.15 盐酸乙醇溶液。

移取250mL 盐酸（5.2）至300mL 无水乙醇（5.3）中，混匀，定容至1000mL。

- 5.16 亚硝酸盐氮标准贮备溶液：ρ（N）=1000mg/L。

称取4.9260g亚硝酸钠（5.6）溶解于水中，转移至1000mL容量瓶中，用水定容后混匀。该溶液在4ºC密闭贮存，可稳定1个月。

5.17亚硝酸盐氮标准使用溶液：ρ（N）=100mg/L。

移取10.00mL亚硝酸盐氮标准贮备溶液（5.16），转移至100mL容量瓶中，用水定容后混匀。临用时现配。

- 6 仪器和设备

6.1气相分子吸收光谱仪：自动消解进样器、化学反应单元、检测单元及数据处理单元。

6.2天平：精度为0.0001g。

6.3一般实验室常用仪器和设备。

- 7  样品的采集与保存

- 7.1  样品的采集

地表水样品的采集分别按照SL 219和HJ/T 91的相关规定执行。

地下水样品的采集分别按照SL 219和HJ/T 164的相关规定执行。

生活饮用水样品的采集按照GB/T 5750.2的相关规定执行。

7.2  样品的保存

样品采集后贮于棕色玻璃瓶中，可保存24h。加入硫酸（5.1）至pH≤2，可保存10d。

8 分析步骤

8.1仪器调试

按照仪器说明书要求设定工作参数、操作仪器。

8.2校准

8.2.1校准曲线的制备

吸取0.00、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00mL亚硝酸盐氮标准使用溶液（5.17）定容至100mL摇匀，得到浓度分别为0.00、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00mg/L的亚硝酸盐氮标准溶液。

- 8.2.2校准曲线的绘制

将标准溶液（8.2.1）置于加热温度为98ºC的消解器孔位内，直接测定各标准溶液的吸光度，以吸光度与所对应的亚硝酸盐氮的浓度（mg/L）绘制校准曲线。

- 8.3测定

吸取100.0mL经充分摇动、混合均匀的样品（或分取适量，用水稀释至100mL），置于样品管内，盖好瓶塞，放置于加热温度为98ºC的消解器孔位内，依据样品的氯离子浓度采用酸性法或碱性法进行试样的测定。

8.3.1 酸性法

仪器自动加入5.0mL硫酸溶液（5.8）和10.00mL高锰酸钾标准溶液（5.13）。

消解温度达到98ºC消解30±2min后，仪器自动加入10.00mL亚硝酸钠标准使用溶液（5.10）。

- 8.3.2 碱性法

仪器自动加入10.00mL碱性高锰酸钾标准溶液（5.14）。

消解温度达到98ºC消解30±2min后，仪器自动先后加入5.0mL硫酸溶液（5.8）、10.00mL亚硝酸钠标准使用溶液（5.10）。

依次测定剩余的亚硝酸盐氮浓度。

8.4空白试验

取100.0mL实验室用水代替试样，按照8.3步骤进行空白试验。

- 9  结果计算与表示

9.1结果计算

高锰酸盐指数（IMn）以每升样品消耗毫克氧数来表示（O2，mg/L）,按式（2）计算。

- IMn=                （2）

式中：

- V1—采集数据时样品管内样品的总体积，mL；

V2—量取水样的体积，mL；

C1—采集数据时得到的样品的亚硝酸盐氮浓度，mg/L；

C0—采集数据时得到的样品空白的亚硝酸盐氮浓度，mg/L；

8 —氧（1/2 O）摩尔质量；

7 —氮（1/2 N）摩尔质量。

9.2结果表示

当测定结果小于1.00mg/L时，测定结果保留至小数点后两位；大于或等于1.00mg/L时，测定结果保留三位有效数字。

- 10 精密度和准确度

10.1 精密度

7家验证实验室采用酸性法分别对浓度为0.56mg/L、2.78 mg/L和5.00 mg/L的样品统一进行了6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：5.0%～13.5%、0.9%～2.4%、0.9%～4.2%；实验室间相对标准偏差分别为：14.0%、2.7%和3.2%；重复性限分别为0.078 mg/L、0.133 mg/L和0.303 mg/L，再现性限为0.160 mg/L、0.238 mg/L和0.490 mg/L。

7家验证实验室采用碱性法分别对浓度为0.56mg/L、2.78 mg/L和3.89mg/L的样品统一进行了6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：2.2%～4.4%、0.7%～3.0%、0.6%～2.0%；实验室间相对标准偏差分别为：3.0%、1.9%和2.1%；重复性限分别为0.055mg/L、0.122 mg/L和0.136 mg/L，再现性限为0.072 mg/L、0.187 mg/L和0.257 mg/L。

10.2 准确度

7家验证实验室采用酸性法分别对高锰酸盐指数为（1.66±0.12mg/L）、（2.78±0.17mg/L）和（3.73±0.22）的有证标准物质进行了分析测定，相对误差分别为：-2.4%～4.7%，-4.7%～1.8%和-4.8%～2.4%，相对误差最终值分别为：1.7%±6.0%，-1.9%±5.2%和-1.4%±5.8%。

7家验证实验室采用碱性法分别对高锰酸盐指数为（2.78±0.17mg/L）和（3.73±0.22）的有证标准物质进行了分析测定，相对误差分别为：-3.2%～2.2%和-4.0%～0.0%，相对误差最终值分别为：0.1%±4.0%和-1.7%±2.6%。

11质量保证和质量控制

11.1校准曲线相关系数r≥0.999。

11.2 每批样品测定不少于两个实验室空白，空白试验测定值应低于方法检出限。超过该值时应检查实验用水质量、试剂纯度、器皿洁净度及仪器性能等。

11.3 每批样品应至少测定5%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样。测定结果以平行双样的平均值报出。

- 12  注意事项

12.1沸水浴的水面要高于样品管内的液面。

- 12.2 样品量以加热氧化后残留的高锰酸钾为其加入量的1/2～1/3为宜。加热时，溶液红色退去，须重新取样，经稀释后测定。

12.3沸水浴温度为98ºC。如在高原地区，报出数据时，需要标明水的沸点。

12.4操作仪器时，注意高温，防止烫伤，需戴好防护手套。

12.5 不同型号的气相分子吸收光谱仪可参考本标准选择合适的仪器条件。