ICS编号

CCS编号

团 体 标 准

T/CHES XXX—20XX

蒸渗仪土柱取样及安装

Technical specification for soil column sampling and installation of lysimeter

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布	20XX-XX-XX实施

中国水利学会 发 布

目  次

前  言	III

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 总体原则和要求	3

4.1总体原则	3

4.2总体要求	3

5 土柱取样技术要求	3

5.1原状土柱取样技术	3

5.2分层回填土取样技术	4

5.3均质土取样技术	4

6测筒吊装及传感器安装技术	5

6.1称重式蒸渗仪	5

6.2非称重式蒸渗仪	6

7接线及布线	6

7.1接线	6

7.2布线	6

8防雷与防潮	6

8.1防雷	6

8.2防潮	6

9供电电源	6

10系统调试与试运行	7

10.1系统调试与试运行	7

10.2试运行报告	7

# 前  言

本标准按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准共10个章节，具体内容如下：

--范围

--规范性引用文件

--术语和定义

--总体原则和要求

--土柱取样技术要求

--罐体吊装及传感器安装技术要求

--布线及接线

--防雷及防潮

--供电电源

--系统调试及试运行

本标准由全国水文标准化技术委员会水文仪器分技术委员会（TC199/SC1）提出，并归口。

标准的起草单位：安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、中国水利学会水文专业委员会、安徽农业大学、南京自动化研究所、北京澳作生态仪器有限公司、安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司、五道沟水文水资源实验站。

标准的主要起草人： 胡永胜、王振龙、杨朝晖、赵志轩、董国强、王兵、张圣楠、王怡宁、李硕、许一、柏正林、万义周、朱梅、钱筱暄、胡军、成春生、周超、蒋东进、李红娟、司巧灵、王敏杰、董涛

蒸渗仪土柱取样及安装

# 1范围

本标准规定了蒸渗仪土柱取填土、罐体吊装、测筒运输及传感器安装等关键技术要点及技术要求。适用于土柱面积大于等于0.3m2、土柱高大于1m的蒸渗仪，可广泛应用于水文、农业、气象、生态、环境、地质等领域蒸渗仪建设。

# 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写

GB/T 20000.1 标准化工作指南  第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 20001.4 标准编写规则  第4部分：试验方法标准

GB/T 9359-2001 水文仪器基本环境试验条件及方法

GB/T 19677-2005 水文仪器术语及符号

GB/T 50095 水文基本术语和符号标准

GB/T 18185 水文仪器可靠技术要求

GB/T 20204 水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范

GB/T 27994 水文自动测报系统设备通用技术条件

GB/T 28418-2012 土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件

SL 759-2018 径流实验观测规范

GB/ T 18522.2 水文仪器通则第2部分： 参比工作条件

GB/ T 18522.6—2007 水文仪器通则第6部分： 检验规则及标志、 包装、 运输、 贮存、 使用说明书。

# 3术语和定义

GB/T 1.1 和GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

蒸渗仪  lysimeter

研究水文循环和农田水转化中的潜水蒸发、蒸散发、下渗、地表径流、土壤水变化和水质运移等过程而设置的水平衡要素测量装置。

## 3.2

称重式蒸渗仪  Weighing lysimeter

利用称重手段测定和研究水文循环和农田水转化中的蒸散发、潜水蒸发、下渗、地表径流、土壤水变化和水质运移等过程而设置的装置。

## 3.3

非称重式蒸渗仪  Non-weighing lysimeter

利用马里奥特水平衡原理测定和研究水文循环和农田水转化中的潜水蒸发、地表径流、下渗、土壤水变化和水质运移等过程而设置的装置。

## 3.4

土柱  Earth column

土柱是指用于研究水平衡要素变化的柱状土体。

## 3.5

罐体  soil container

底部封闭，用于内装土柱的圆柱体或长方体容器，也称盛土器。

## 3.6

测筒  Measuring vessel

配套有土体水量进出计量装置和土体含水量变化测量装置的罐体。

## 3.7

原状土  Undisturbed soil

基本保持土壤长期发育形成的原始层理性状、孔隙特征、团粒结构、毛管构造和微生物群落的非扰动土。

## 3.8

分层回填土  Layered backfill

通过人工分层取土和回填并保持原土壤各发育层质地和容重基本不变的土体。

## 3.9

均质土   Homogeneous soil

土体经自然风干或烘干粉碎后混合均匀过筛筛选的土壤。

## 3.10

原状土柱套取法   Undisturbed soil pillar

用盛土器一次性套取的原状土柱取土法。

## 3.11

分层回填法   Layered backfill

通过人工分层回填并保持原土壤各发育层质地和容重基本不变的方法。

## 3.12

均匀回填法  Uniform backfilling

经自然风干或烘干粉碎混合均匀过筛筛选的均质土壤回填的方法。

## 3.13

过滤层  Filter Layer

指由不同砂石颗粒级配组成的过滤滤料层（厚度30cm左右），一般位于蒸渗仪罐体底部，主要为防止其下部的连通管堵塞而设置的沙石滤料层。

## 3.14

水平衡器   Water level equalizer

蒸渗仪水位控制及水平衡连通装置。

## 3.15

马氏瓶   Markov bottle

非称重式蒸渗仪的组成部分，一种既能控制水位又能自动连续补水的计量装置，广泛应用于地下水均衡场的地中蒸渗仪和实验室的供水量测系统中。

## 3.16

水平衡控制系统   Water balance control system

称重式和非称重式蒸渗仪的组成部分，一种既能控制水位又能自动连续补水的计量装置。

# 4 总体原则和要求

## 4.1总体原则

### 4.1.1

蒸渗仪是测量水文循环和地下水-土壤-植物-大气连续体（GSPAC）水平衡要素的标准仪器之一，广泛应用于水文、气象、生态、环境、地质等领域。为科学指导、规范蒸渗仪在取填土、运输、安装等方面关键技术要求，制定本标准。

### 4.1.2

按土柱填充方式可以将蒸渗仪分为：原状土柱蒸渗仪、分层回填土蒸渗仪、均质土蒸渗仪。

### 4.1.3

按蒸渗仪测量手段分为：称重式蒸渗仪及非称重式地中蒸渗仪。

## 4.2总体要求

起草“蒸渗仪土柱取样及安装”标准时，凡本部分未作具体规定的，应遵守GB/T 1.1的有关规定。

# 5 土柱取样技术要求

## 5.1原状土柱取样技术

### 5.1.1场地选择

原状土取土场地土壤要有代表性，土质性状良好，地表要平整，取土场地周边环境应满足取土要求，方便操作。

### 5.1.2野外地下水位控制

野外地下水位要求控制在取土深度以下1～1.5m。当地下水水位不满足要求，应采取措施降低地下水位，待地下水位满足要求稳定5-7天后方可开挖取土，取土过程不能中断降水措施。

### 5.1.3罐体固定

为便于土柱顺利进入罐体，可采用三角扒杆将罐体垂直固定在土样上方，并在罐体外壁水平及垂直方向各放置1个水平尺。

### 5.1.4土柱开挖

一般采用挖掘机开挖形成雏形土柱，再经过人工初修，形成比罐体内径大10～20mm左右的初始土柱。

### 5.1.5土柱精修

为保证土柱表面光滑，顺利套入罐体，并减少贴壁流，可采用铣刀先顺时针、后逆时针精修土柱，罐体内壁与土柱之间的空隙控制在2～4mm为宜。

### 5.1.6土柱切割

采用切土版切割土柱，切土板应平放在罐体底部，可采用手扳葫芦牵引切土板缓慢切入土柱，完成土柱切割。

### 5.1.7测筒吊装与运输

吊装及运输过程要保证罐体平稳，防止土体结构遭到震动破坏。

### 5.1.8过滤层铺设

过滤层按砂石粒径大小自上而下一般分4～5层，第1层为土工无纺布（单层）或双层多目尼龙网；第2层为4cm厚冲洗干净的粗黄砂；第3层为6cm厚蝇头石（粒径6～8mm）；第4层为12cm厚不规则碎石（粒径1～2cm）；第5层为8cm厚不规则碎石（粒径3cm左右）。

### 5.1.9罐体焊接

过滤层铺设完毕，可进行过滤层罐体与土柱罐体焊接工作，并要求焊缝处不得渗水。

## 5.2分层回填土取样技术

### 5.2.1分层取样

土壤分层取样依次堆放，分层厚度一般为10cm，每层土壤均需在取样时测取土壤容重。

### 5.2.2分层回填

自下而上每10cm逐层回填，平铺，碾压，压实后土壤容重应与取样时同一层土壤容重相同。

### 5.2.3灌水稳沉

将罐体注满水，浸泡24小时后排出重力水，收集再回灌至罐体，一般重复不低于3次可达到稳沉。

## 5.3均质土取样技术

### 5.3.1均质土取样

取自然土体风干、碾压、过筛，形成均质土样，并在取样时测定计算土体平均容重。

### 5.3.2 均质土回填

按自然土体平均容重分层回填，每层土体厚度控制在10cm左右，压实后土壤容重应与土体平均容重相同。

### 5.3.3灌水稳沉

将罐体注满水，浸泡24小时后排出重力水，收集再回灌至罐体，一般重复3次可达到稳沉。

# 6测筒吊装及传感器安装技术

## 6.1称重式蒸渗仪

称重式蒸渗仪结构主要由主体系统（测筒）、称重系统（称重传感器）、给排水系统（水平衡器、水箱）、数据采集系统组成。

### 6.1.1称重传感器安装

称重式传感器主要用于测量蒸散发量、潜水蒸发量、地面径流量及入渗量。

a）蒸散发量测量，测筒吊装前将称重传感器固定在蒸渗仪底座平台上，一般称重式传感器采用三点法布设。

b) 潜水蒸发及下渗量测量，称重传感器固定在测筒边缘托盘上，一般称重式传感器采用一点式安装。

c) 地面径流量测量，称重传感器固定在称重平台上，一般称重式传感器采用一点式安装。

### 6.1.2测筒吊装

将测筒放至称重传感器上，调节称重传感器平衡装置，保持测筒垂直于称重平台。

### 6.1.3水平衡器安装

测筒底部预留孔应连接等径三通，分别用软管连接测压管、水平衡器，软管应合理放置，不影响称重系统称重。

### 6.1.4给排水系统安装

一端接水平衡器另一端接水箱，并通过重量传感器计量水箱重量变化。水平衡器布置于可调节支架，可根据实验需求实现对测筒地下水水位的任意调控。

### 6.1.5土壤水分、温度、电导率、水势等传感器安装布设

传感器的安装应符合下列要求：

a) 传感器应垂直于土柱水平方向安装，按照传感器埋设部位掏土、传感器定位、传感器埋设、现场联机检查等步骤进行。多参数传感器一般布设在土柱同一层位。

b) 安装前应检查探针是否水平，传输连接线信号是否正常。

c) 用开口式（或麻花转）取土器通过预留孔位掏土，掏土深度一般为土柱直径的三分之一；土柱直径小于2米时，陶土深度一般为25～30cm。掏出的土样应密封储存，用于测定土壤水文、物理参数。

d) 为防止土壤中硬颗粒损坏探针，插入土柱前，应先采用引导探针，引导探针的尺寸不大于传感器实际探针尺寸。

e) 用平头钻将掏孔深处刮平，以保障传感器与土柱紧密贴实。

f) 传感器连接线应以S形布置，留有部分余量，避免因土柱沉降造成传感器发生移位或拉损。

g) 传感器安装完成后，应采用掏出的土样填充空隙，并密封。

h) 测筒应灌水检查密封处有无渗水，持续时间为不低于24小时左右。

i) 传感器应沿垂直剖面分层布设，土柱上部1m左右土层水分变化较快，应按照层厚10～30cm分层布置，1m以下，可按照50cm左右分层布置。

## 6.2非称重式蒸渗仪

非称重式蒸渗仪结构主要由蒸发系统（测筒）、量测系统（量筒）、供排水系统（马氏瓶、水箱）组成。

### 6.2.1罐体吊装

起吊罐体，将其落在底座平台，检查罐体是否垂直。

### 6.2.2连通管连接

观测室内预留的水连通管应于过滤层底部的出水管连接，并做好密封处理。

### 6.2.3量测系统安装

量筒安装时应保持其液位水平，用于测量潜水蒸发、降水入渗、地面径流量。

### 6.2.4马氏瓶安装

马氏瓶安装应保证其恒压管底部管口面与水平衡器水位、罐体内部水位始终保持一致。

### 6.2.5土柱稳沉

技术要求参考称重式蒸渗仪。

### 6.2.6传感器安装布设

技术要求参考称重式蒸渗仪。

### 6.2.7罐体外围开挖处回填

罐体外围测坑分层回填夯实直至罐体上口2～3cm处，灌水沉降至稳定后，应保持地面平整。

# 7接线及布线

## 7.1接线

为保障传感器信号传输稳定，连接传输线尽量不要出现接头；有接头处，接线头使用焊锡焊接后用防水绝缘胶布密封，防止水汽进入接头造成数据传输中断或异常。

## 7.2布线

传感器接线完成、测试正常后，为美观需要将连接线规整排设，具体排线规划需根据现场确定。

# 8防雷与防潮

## 8.1防雷

罐体及数据采集机箱引线接地，且试验观测场四周布置防雷接地网，用于防护蒸渗仪受雷电干扰，避免造成数据缺失或信号传输异常。

## 8.2防潮

地下观测室配备除湿机，为防止蒸渗仪受水汽影响无法正常工作或损坏。

# 9供电电源

配置稳压电源，为防止市电高压、低压，电压瞬时跌落、减负震荡、高压脉冲、电压波动、杂波干扰、频率波动等情况造成蒸渗仪设备故障。

配置正弦波UPS作为备用电源，以保障断电、停电情况下蒸渗仪设备正常工作。

# 10系统调试与试运行

## 10.1系统调试与试运行

系统调试与试运行过程出现的问题要及时记录在册，并联系厂家进行维护，试运行时间一般为10个月。

## 10.2试运行报告

试运行结束后，提交试运行报告。试运行报告主要包括，试运行期间数据分析结果、问题及解决方案、常规问题排查手册等。