ICS编号

CCS编号

团 体 标 准

T/CHES XXX—20XX

水质 化学需氧量的测定

连续流动分析-分光光度法

Water quality—Determination of chemical oxygen demand

Continuous flow analysis（CFA)- spectrophotometry

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20XX-XX-XX发布	20XX-XX-XX实施

中国水利学会 发 布

目  次

前  言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  方法原理	2

4.1  连续流动分析仪工作原理	2

4.2  化学反应原理	2

5  干扰和消除	3

6  试剂和材料	3

7  仪器和设备	4

8  样品的采集与保存	4

9  分析步骤	4

9.1  仪器调试	4

9.2  校准	4

9.3  样品的测定	5

9.4  空白试验	5

10  结果计算与表示	5

10.1  结果计算	5

10.2  结果表示	5

11  检出限、精密度和准确度	5

11.1  检出限	5

11.2  精密度	5

11.3  准确度	5

12  质量保证和质量控制	6

12.1  空白试验	6

12.2  精密度控制	6

12.3  准确度控制	6

13  注意事项	6

14  废液处理	6

附录A 检出限、精密度和准确度数据表	7

参考文献	9

# 前  言

本标准参照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规则起草。

本标准规定了测定水中化学需氧量连续流动分析-分光光度法。

本标准由中国水利学会归口。

本标准起草单位：辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）、中国水利水电科学研究院。

本标准主要起草人：吕宝阔、万晓红、吴迪、李昆、何雨曦、孙婧妍、温树影、李旭春、吴艳春、金玉嫣、吴文强、葛秋、张悦、李荧荧、孙大明、毛玉凤、夏春龙、李长宏、李慧。

水质  化学需氧量的测定

连续流动分析-分光光度法

# 1  范围

本标准规定了测定水中化学需氧量的连续流动分析-分光光度法。

本标准适用于地表水中化学需氧量的测定。

本标准的检出限为1.3mg/L，测定范围为5.2～200mg/L（以O2计）。本标准不适用于含氯化合物浓度大于200mg/L的水样，当样品浓度超过200mg/L或氯离子浓度大于200 mg/L时，可经稀释后测定。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

SL/Z 390  水环境监测实验室安全技术导则

SL 219  水环境监测规范

# 3  术语和定义

下列定义适用于本标准。

化学需氧量Chemical Oxygen Demand(CODcr)

在一定条件下，经重铬酸钾氧化处理时，水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度，以mg/L表示。

[HJ 828—2017，定义]。

# 4  方法原理

## 4.1  连续流动分析仪工作原理

试样与试剂在蠕动泵的推动下进入到化学反应模块，在密闭的管路中连续流动，被气泡按一定间隔规律地隔开，并按特定的顺序与比例混合、反应，显色完全后进入流动检测池进行光度检测。

## 4.2  化学反应原理

样品与重铬酸钾-硫酸的混合消化液在150℃条件下消化，样品的氧化反应导致六价铬转化为三价铬，经比色池连续测定铬盐的吸收值，其吸收值的变化量与样品COD值成线性相关。

参考工作流程图，见图1。

1 蠕动泵  2 混合圈  3消解池150℃  4 流动检测池 10mm 420nm   5 除气泡

G空气    S试样0.32mL/min       W废液     R1 硫酸汞溶液（6.11）0.23mL/min

R2消解液（6.10）1.20mL/min

图1 连续流动分光光度法测定COD参考工作流程图

# 5  干扰和消除

氯离子为主要干扰物，水样中含有氯离子可使测定结果偏高，加入适量硫酸汞可与氯离子形成稳定的可溶性氯化汞络合物，降低氯离子的干扰。

# 6  试剂和材料

警告：浓硫酸具有一定的腐蚀性，实验人员应避免与其直接接触，试剂的配制应在通风橱内进行。

本标准使用试剂除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。实验用水符合GB/T 6682中二级水的相关要求。

## 6.1  硫酸（H2SO4）：ρ（H2SO4）=1.84 g/mL。

## 6.2  硫酸汞（HgSO4）。

## 6.3  重铬酸钾（K2Cr2O7）：在105℃烘箱中烘干至恒重后，保存在干燥器中。

## 6.4  硫酸银（Ag2SO4）。

## 6.5  邻苯二甲酸氢钾（C8H5KO4）：在105 ℃下干燥2h后，保存于干燥器中。

## 6.6  重铬酸钾储备液

称取7.4 g重铬酸钾（6.3）溶解于400mL硫酸（6.1）中，冷却至室温。用硫酸（6.1）稀释至1000 mL，混合均匀。

## 6.7  硫酸银储备液

加热溶解57克硫酸银（6.4）至约200mL硫酸（6.1）中，冷却至室温。用硫酸稀释至1000 mL，混合均匀。该溶液贮存于棕色瓶中。

## 6.8  消解液

混合75 mL重铬酸钾储备液（6.6）和125 mL硫酸银储备液（6.7），用硫酸稀释至1000 mL。该溶液贮存于棕色瓶中。

注意：此溶液有极强的腐蚀性，使用过程中必须仔细操作。如果沾到皮肤上要立即用大量冷水清洗。

## 6.9  硫酸汞溶液

溶解7.4g硫酸汞（6.2）至50mL水中，加入10mL硫酸（6.1）。用蒸馏水稀释至1000 mL并混合均匀。该溶液贮存于棕色瓶中避光保存。

## 6.10  邻苯二甲酸氢钾标准溶液： C（C8H5KO4）=4.1648 mmol/L。

称取105 ℃下干燥2h的邻苯二甲酸氢钾（6.5）0.8502 g溶解于水并稀释至1000 mL混匀。以重铬酸钾为氧化剂，将邻苯二甲酸氢钾完全氧化的CODcr值为1.176 g氧/g （即1 g邻苯二甲酸氢钾耗氧1.176 g），故该标准溶液理论的CODcr值为1000 mg/L。或直接购买市售有证标液。

# 7  仪器和设备

## 7.1  连续流动分析仪：自动进样器、化学反应单元（包括多通道蠕动泵、泵管、混合反应圈、消解模块）、检测单元（光程为10mm的420nm流动检测池）及数据处理单元等组成。

## 7.2  天平：分度值为0.1 mg。

## 7.3  实验室常用仪器和设备。

# 8  样品的采集与保存

按照GB/T 5750的相关规定进行水样的采集和保存。

采集的样品应置于棕色玻璃瓶中，并尽快分析。如不能立即分析时，应加入硫酸（6.1）至pH<2，在0～4 ℃下保存，保存时间不超过5d。

# 9  分析步骤

## 9.1  仪器调试

按照仪器说明书设定仪器工作参数。开机后，依次泵入反应试剂，消解池加热至150℃，待基线稳定后，进行9.2~9.4。

## 9.2  校准

9.2.1  校准曲线的制备。

分别吸取0.00、1.00、2.00、4.00、8.00、12.00、16.00、20.00 mL的化学需氧量标准使用溶液（6.10）定容至100 mL摇匀，得到浓度分别为0.00mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L、40.0mg/L、80.0mg/L、120mg/L、160mg/L、200 mg/L的化学需氧量标准溶液。

9.2.2  校准曲线的绘制。

取适量标准系列溶液（9.2.1），置于样品杯中，由进样器按程序依次从高浓度到低浓度取样、测定。以测定信号值（峰高）为纵坐标，对应的化学需氧量质量浓度（mg/L）为横坐标，绘制校准曲线。

## 9.3  样品的测定

按照与绘制校准曲线相同的条件，量取适量试样进行测定。

注：若试样的CODcr含量超出校准曲线检测范围，应取适量试样稀释后上机测定。

## 9.4  空白试验

用实验用水代替样品，按照9.3步骤进行空白试验。

# 10  结果计算与表示

## 10.1  结果计算

样品中化学需氧量的浓度（以O计，mg/L），按式（1）计算。

ρ=y-ab×f ……………………………（1）

式中：

ρ—样品中化学需氧量的质量浓度，mg/L；

y—测定信号值（峰高）；

a—校准曲线方程的截距；

b—校准曲线方程的斜率；

f—稀释倍数。

## 10.2  结果表示

当CODcr测定结果小于100 mg/L时，结果保留到小数点后第一位；当测定结果大于100 mg/L时，测量结果保留三位有效数字。

# 11  检出限、精密度和准确度

## 11.1  检出限

6家验证单位按照样品分析的全部步骤，对空白水样进行7次平行测定，并计算标准偏差，得出各自的检出限为0.3～1.3mg/L/，测定下限为1.2～5.2mg/L/，最终方法的检出限为各实验室所得检出限和测定下限数据的最高值，即分别为：检出限为1.3mg/L，测定下限为5.2mg/L。

## 11.2  精密度

6家验证实验室分别对浓度为18.9±0.9mg/L（编号D0012886）、113±6mg/L（编号D0012888）、185±9mg/L（编号D0012889）的样品统一进行了6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.5～1.4 %、0.5～0.9 %、0.6～1.2 %；实验室间相对标准偏差为0.4%、2.9%和3.1%；重复性限r为0.5 mg/L、2.1 mg/L和3.9 mg/L；再现性限R为1.1 mg/L、8.3 mg/L和9.4 mg/L。

## 11.3  准确度

11.3.1  6家实验室对浓度为（18.9±0.9）mg/L，（113±6）mg/L和（185±9）mg/L的有证标准物质进行测定，相对误差分别为-2.6%～3.2%，-2.7%～3.5%和-2.7%～1.1%，相对误差最后总值分别为0.9%±3.8%，-0.6%±5.2%和-1.5%±2.8%。

11.3.2  6家实验室自选3个不同浓度的实际水样，测定地表水加标回收率范围为：92.5%～105%；加标回收率最终值：97.3%±5.6%。加标回收率的结果能够满足测定要求。

# 12  质量保证和质量控制

## 12.1  空白试验

每批样品测定不少于两个空白样品，空白值不得超过方法检出限。超过该值时应检查实验用水质量、试剂纯度、器皿洁净度及仪器性能等，重新分析直至合格之后才能测定样品。

## 12.2  精密度控制

每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样。

## 12.3  准确度控制

每批样品至少做10%加标回收（不少于1个），回收率应符合SL219的相关规定。

或者每批样品至少带一个已知浓度的质控样品，测试结果应在其给出的不确定度范围内。

# 13  注意事项

## 13.1  所有管路必须使用耐酸管，管路接口必须用塑料扎带固定。

## 13.2  操作仪器时，注意高温，防止烫伤，需做好相应的防护措施。

## 13.3  不同型号的连续流动分析仪可参考本标准选择合适的仪器条件。

# 14  废液处理

实验中产生的废液含有铬和汞，应集中收集，并进行明显的标识，委托有资质的单位处理。

# 附录A
检出限、精密度和准确度数据表

表A.1    方法检出限（mg/L）

| 实验 室号 | 测定值 |  |  |  |  |  |  | xi | si | 检出限 | 测定下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.6 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 2.4 |
| 4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |
| 5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 3.6 |

表A.2    方法精密度（有证标准物质）

| 序号 | 浓度（mg/L） | 实验室内 相对标准偏差RSDi（%） | 实验室间 相对标准偏差RSD’（%） | 重复性限 r（mg/L） | 再现性限 R（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.9 | 0.5～1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| 2 | 113 | 0.5～0.9 | 2.9 | 2.1 | 8.3 |
| 3 | 185 | 0.6～1.2 | 3.1 | 3.9 | 9.4 |

表A.3    方法准确度（有证标准物质准确度测试）

| 实验室号 | （18.9±0.9）mg/L |  | （113±6）mg/L |  | （185±9）mg/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xi | REi | xi | REi | xi | REi |
| 1 | 18.4 | -2.6 | 114 | 0.9 | 184 | -0.5 |
| 2 | 19.0 | 0.5 | 113 | 0 | 186 | 0.5 |
| 3 | 19.2 | 1.6 | 110 | -2.7 | 180 | -2.7 |
| 4 | 19.1 | 1.1 | 117 | 3.5 | 187 | 1. 1 |
| 5 | 19.2 | 1.6 | 110 | -2.7 | 180 | -2.7 |
| 6 | 19.5 | 3.2 | 110 | -2.7 | 181 | -2.2 |
| RE(%) | 0.9 |  | -0.6 |  | -1.5 |  |
| SRE(%) | 1.9 |  | 2.6 |  | 1.4 |  |

表A.4    方法准确度（加标回收测试）

| 实验室 编号 | 地表水加标Pi(%) | 地表水加标(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95.3 | 95.6 |
|  | 95.5 |  |
|  | 96.1 |  |
| 2 | 96.1 | 95.4 |
|  | 93.8 |  |
|  | 96.2 |  |
| 3 | 97.0 | 94.7 |
|  | 94.5 |  |
|  | 92.5 |  |
| 4 | 102 | 98.9 |
|  | 97.6 |  |
|  | 97.1 |  |
| 5 | 96.2 | 97.3 |
|  | 97.2 |  |
|  | 98.5 |  |
| 6 | 105 | 102 |
|  | 98.5 |  |
|  | 101 |  |
| (%) | 97.3 |  |
| (%) | 2.8 |  |

# 参考文献

［1］HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法[S].

［2］SL/Z 390-2007  水环境监测实验室安全技术导则[S].

［3］SL 219  水环境监测规范[S].

［4］HJ/T 399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法[S].

［5］METHOD 410.4  THE DETERMINATION OF CHEMICAL OXYGEN DEMAND

BY SEMI-AUTOMATED COLORIMETRY[S].